《微生物痕量基因残留测定 微滴数字PCR法》国家标准

编 制 说 明

（征求意见稿）

一、任务来源

本国家标准的制定任务列入国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2018〕41号），项目编号“20181041-T-424”。该标准由中国标准化研究院提出并归口，由清华大学等单位承担该标准的制定任务。

二、标准制定目的和意义

数字PCR（dPCR）作为第三代PCR的技术代表，由Vogelstein等提出。dPCR是把一个样本的反应体系均匀分配到大量反应单元中，每个反应单元中不包含或包含一个到多个目的核酸序列，独立地进行PCR扩增，检测每个反应单元的荧光信号，最终根据泊松分布以及荧光信号阳性的反应单元数量占所有反应单元的比例，来计算目的核酸序列的拷贝数，dPCR反应中荧光信号的产生过程基本与qPCR相同。目前，该技术已经在稀有突变检测、CNV分析和复杂样本基因表达检测等方面有着广泛的应用。

本标准拟将dPCR技术应用到常见污染菌和致病菌的检测体系构建中，为生产企业的过程控制提供必要的技术保障，也为dPCR技术在其它污染菌和致病菌的检测上的推广奠定基础。

三、标准制定原则和依据

（一）标准编制原则

本标准以现有国内外相关标准规范为基础，与现行国家标准和行业标准相衔接，主要对微生物痕量基因残留测定有关微滴数字PCR法的标准方法和流程进行规范，旨在对不同工业微生物菌株的质量评价具有实用性和统一性。

（二）标准制订主要依据

1、标准编写遵循GB1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的有关要求。

2、标准编写内容参考的相关标准，包括：

GB/T 14926.43-2001 实验动物 细菌学检测 染色法、培养基和试剂

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T27403 实验室质量检测规范食品分子生物学检测

GB/T 10092-2009 数据的统计处理和解释.测试结果的多重比较

ISO 2602-1980 测试结果的统计解释 均值的估计和置信区间

3、法律、法规及文件

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国标准化法实施条例》

《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》

《深化标准化工作改革方案》

四、主要工作过程

1、组成标准起草小组

标准制定任务下达后，2018年6月，组成了标准起草工作组，明确了任务要求，安排了工作进度，成立了标准起草工作小组，会议研究讨论了工作小组的工作目标、任务分解、可量化的考核指标，以及通过召开调研会、行业需求征集会、专家论证会和行业用户推广会等，旨在制定微生物痕量基因残留测定的微滴数字PCR法，且可以有效推行的国家标准。

2、开展相关调研情况

为了更好地制定标准，进行了方法调研、可行性调研，以及用户需求调研等活动，从行业需求层面、科学理论层面、方法学角度，以及实际可操作性等方面，对该标准进行了多角度论证。

3、标准起草完善过程

依据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2—2002《标准化工作导则  第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》等标准编制要求，对《微生物痕量基因残留测定 微滴数字PCR法》标准开展了研制工作，2018年起草工作小组完成了《微生物痕量基因残留测定 微滴数字PCR法》国家标准（草案）。并针对草案中的具体条件进行优化和扩展， 2018年12月征求了专家意见，起草组按照专家意见对标准内容进行了修改完善，形成了标准征求意见稿。

五、主要技术内容

数字PCR是将原始的扩增体系进行分割，对每个分割体系进行扩增和检测，之后进行数据分析，最终根据泊松分布原理以及阳性微滴的比例，分析软件可直接给出待检靶分子的拷贝数浓度。全新的数字化终点检测方式和分子计数的定量手段，赋予了数字PCR卓越的性能，即无需标准曲线和参照，对影响 PCR 效率的抑制物不敏感，大大提高了检测灵敏度、精确度、准确度和重复性，并实现了真正意义上的绝对定量。

目前应用比较多的数字PCR是微滴式数字PCR和芯片式数字PCR。芯片式数字PCR是应用的微流控芯片实现反映的分割，但芯片式数字PCR由于价格昂贵目前应用还比较少。微滴式数字PCR是形成的油包水的微小液滴，该方法成本较低，应用较为普遍。

验证实验一

验证材料：Lactobacillus plantarum提取的基因组；Saccharomyces cerevisiae提取的基因组。

方法验证1：S.ce的引物和L.pl的引物特异性验证

验证过程：在PCR仪中用S.ce的引物分别扩增S.ce和C.al的基因组，用L.pl的引物分别扩增L.pl和E.fa的基因组。对其产物进行琼脂糖凝胶电泳验证。

验证结果：如图1所示，S.ce的引物扩增S.ce的基因组，获得105 bp的产物；S.ce的引物扩增C.al的基因组，无扩增产物；L.pl的引物扩增L.pl的基因组，获得71 bp的产物；L.pl的引物扩增E.fa的基因组，无扩增产物。验证S.ce的引物和L.pl的引物特异性良好。

图1 S.ce的引物和L.pl的引物特异性验证

方法验证2：S.ce的探针优化

验证过程：设计了3条不同的S.ce的探针，称为SC-1，SC-2，SC-3。在实时荧光定量PCR（qPCR）中分别使用3种不同的探针进行扩增。并通过数字PCR测得SC-1和SC-2的阳性率进行对比。

验证结果：qPCR结果如图2所示，SC-2的信号更强，但SC-1的高本底荧光使得阴性液滴信号更强，便于分析。数字PCR结果如表1所示，SC-1的阳性率对比SC-2没有降低。因此采用SC-1进行后续实验。

图2 S.ce的探针优化

表1 数字PCR中SC-1和SC-2的阳性率

| 样品 | 阳性液滴数 | 阴性液滴数 | 阳性率 | 拷贝数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sce-5x-SC-1 | 1410 | 18000 | 0.0783 | 1.63*103 |
| Sce-5x-SC-2 | 1261 | 18000 | 0.0701 | 1.45*103 |

方法验证3：L.pl 核酸qPCR和dPCR检测线性

验证过程：在qPCR仪中对不同浓度的L.pl待测核酸样品进行扩增，获得相应的Ct值数据；在dPCR仪中对不同浓度的L.pl待测核酸样品进行扩增，获得相应的拷贝数数据。

验证结果：qPCR的结果如表2所示；dPCR的结果如表3所示；对数据进行整理分析，以对应浓度的Ct值为横坐标，拷贝数以10为底的对数为纵坐标绘图，结果如图3所示。可以看出dPCR结果与qPCR结果展现出极高的线性关系，R2＞0.99，dPCR的检测限可达到2.22拷贝/微升。

表2 不同浓度的L.pl核酸的qPCR检测结果

| 浓度/μL | 26ng | 2.6ng | 260pg | 26pg | 2.6pg | 260fg | 26fg | 2.6fg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拷贝数copies/μL | 7.41*106 | 7.41*105 | 7.41*104 | 7.41*103 | 7.41*102 | 74.1 | 7.41 | 0.741 |
| Ct值 | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 29.7 | 33.5 | 无法确定 | 无法确定 |

表3 不同浓度的L.pl核酸的dPCR检测结果

| 浓度ng/μL | 260pg | 26pg | 2.6pg | 260fg | 26fg | 2.6fg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拷贝数copies/μL | 7.41*104 | 7.41*103 | 7.41*102 | 74.1 | 7.41 | 0.741 |
| dPCR结果copies/μL | 4.55*104 | 4.55*102 | 46.7 | 19.9 | 4.44 | 2.22 |

图3 不同浓度的L.pl核酸的dPCR结果和qPCR结果的线性关系

方法验证4：S.ce核酸qPCR和dPCR检测

验证过程：对不同浓度的S.ce核酸分别进行qPCR和dPCR验证。

验证结果：对qPCR和dPCR结果数据进行整理分析，如表4所示。dPCR可以达到12.8拷贝/微升。

表4 S.ce核酸qPCR和dPCR检测结果

| 浓度/μL | 57.1 ng | 11.42 ng | 5.71 ng | 570 pg | 0 | 单菌落菌液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct值 | - | - | 26 | 29 | 无法确定 | 32.6 |
| dPCR结果copies/μL | 1.3*104 | 2.76*103 1.63*103 | 57.5 | 12.8 | 0 | - |

验证试验二

验证材料：目标基因1；目标基因2；目标基因3。

方法验证1：目标基因1的ddPCR法检测的温度优化

验证过程：对目标基因1的普通PCR反应程序中的退火温度进行优化，设置退火温度为55℃，梯度差异为5℃，扩增反应结束后，将96孔板转移到微滴检测仪中进行检测。

验证结果：如图4所示，从50℃~56.8℃的扩增反应效率差距不大，54℃时微滴数量较多，且微滴比较密集，特异性较好，所以目标基因1的ddPCR反应的最佳退火温度为54℃。

1  2   3  4   5   6  7    8      9       10      11

图4 目标基因1的ddPCR法检测的温度优化结果

Fig.4 The optimization temperature result of Salmonella by ddPCR

1:50.0℃; 2:50.2℃; 3:50.7℃; 4:51.6℃; 5:52.7℃; 6:54.0℃; 7:55.4℃; 8:56.8℃; 9:58.1℃; 10:59.2℃; 11:60.0℃;

方法验证2：目标基因2的 ddPCR法检测的温度优化结果

验证过程：设置目标基因2的PCR反应程序的退火温度为55℃，梯度差异为5℃，扩增反应结束后，将96孔板转移到微滴检测仪中进行检测。

验证结果：如图5所示，50.2 ℃时微滴数量和质量都较好，所以目标基因2的ddPCR反应的最佳退火温度为50.2 ℃。

1    2    3     4    5   6     7    8     9   10   11

图5 目标基因2的ddPCR法检测的温度优化结果

Fig.5  The optimization temperature result ofStaphyloccocusaureusby ddPCR

1:50.0℃; 2:50.2℃; 3:50.7℃; 4:51.6℃; 5:52.7℃; 6:54.0℃; 7:55.4℃; 8:56.8℃; 9:58.1℃; 10:59.2℃; 11:60.0℃;

方法验证3：目标基因3的 ddPCR法检测的温度优化结果

验证过程：设置目标基因3的PCR反应程序的退火温度为56℃，梯度差异为4℃。

验证结果：如图6所示，温度为52.6℃时，微滴数量较多且相对集中，所以，最终选取52.6℃为目标基因3的ddPCR反应的最佳退火温度。

图3 阪崎克罗诺杆菌ddPCR法检测的温度优化结果

Fig3 The optimization temperature result of Cronobacter sakazakii by ddPCR

1:52.1℃; 2:52.2℃; 3:52.6℃; 4:53.3℃; 5:54.2℃; 6:55.2℃; 7:56.4℃; 8:57.5℃; 9:58.5℃; 10:59.4℃; 11:60.0℃

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求。本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求。本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

八、标准属性的建议

本标准为推荐性国家标准。

九、贯彻国家标准的要求和措施建议

标准发布实施后，建议由标准编制单位组织有关生产、检验、设计等单位进行宣传贯彻。

十、其他应予说明的事项

无其他事项说明。