GB

ICS 65020.30

B43

ICS 65.020.01

中华人民共和国国家标准

GB/T XXX-XXX

芒果叶中芒果苷含量的测定 高效液相色谱法

Determination of mangiferin in mango (Mangifera indica L.) leaves – high-performance liquid chromatorgraphy

XXX-XX-XX发布                                        XXX-XX-XX实施

中华人民共和国标准化管理委员会  发 布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国热带农业科学院提出。

本标准由中国标准化研究院归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院分析测试中心，中国标准化研究院。

本标准主要起草人：阳辛凤，兰韬，席兴军，韩丙军，赵方方，张月，郭晓杰，王盼

- 范围

本标准规定了用高效液相色谱-质谱法测定芒果叶中芒果苷含量的原理、材料、仪器与设备、测定步骤、结果计算与表示、精密度和回收率、检验报告。

本标准适用于芒果叶中芒果苷含量的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8855 水果和蔬菜 取样方法

- 原理

样品经提取后，将提取液过滤，经反向高效液相色谱分离测定，在258nm下检测，根据保留时间定性，外标峰面积定量。

- 试剂与材料

4.1 试剂

- 4.1.1 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

4.1.2 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

4.1.3 甲酸（HCOOH）：色谱纯。

4.1.4 甲醇溶液（70%）：甲醇与超纯水按照7:3体积比混合。

4.1.5 甲酸溶液（0.1%）：1 L超纯水中加入1 mL甲酸。

4.1.6 芒果苷（mangiferin，C19H18O11，CAS : 4773-96-0）对照品：纯度≥98%。

4.1.8 流动相：乙腈（4.2）：甲酸溶液（4.5）=15:85（体积比）。

- 4.1.9 芒果苷标准储备溶液（200 μg/mL）：称取10 mg（精确至0.10mg）芒果苷对照品，置于50 mL容量瓶中，加甲醇（4.1）超声溶解并定容至刻度线，混匀，配制成200 μg/mL的标准储备溶液，–18℃冰箱避光保存，有效期3个月。

4.1.10 芒果苷中间浓度标准溶液：准确移取0.5mL芒果苷标准储备溶液于10mL容量瓶中，用甲醇溶液（4.1）稀释至定容刻度线，摇匀，得到芒果苷中间浓度标准溶液（质量浓度10 μg/mL）。–18℃冰箱避光保存，有效期1个月。

4.1.11 芒果苷系列标准工作液：分别准确移取0.1mL、0.2mL、0.5mL、1mL、2mL芒果苷中间浓度标准溶液于不同的10mL容量瓶中，用70%甲醇溶液（4.4）稀释、定容刻度线，摇匀，得到芒果苷系列标准工作溶液（质量浓度分别为0.1μg/mL、0.2μg/mL、0.5μg/mL、1.0μg/mL、2.0μg/mL）。2～8°C保存，有效期2周。

4.1.12 除另外有规定外，所用试剂均为分析纯，水应复合GB/T6682中一级水的要求。

- 4.2.材料

4.2.1 离心管：100 mL（螺旋盖）。

4.2.2 三角瓶：250 mL（磨口塞）。

4.2.3 容量瓶：10 mL，50 mL，100 mL，250 mL。

4.2.4 刻度玻璃移液管：1m mL

- 4.2.5针式微孔滤器：孔径0.22 μm，直径13 mm的聚四氟乙烯（PTFE）滤膜或者相当者。

- 5 仪器和设备

5.1 液相色谱仪：配紫外（UV）检测器或PDA、DAD检测器。

5.2分析天平：感量0.1 mg。

5.3电子天平：感量0.01 g。

5.4超声波振荡器：功率不低于250 W，或相当的设备。

5.5组织捣碎机

5.6高速组织匀浆机

5.7涡旋振荡器

- 6 测定步骤

- 6.1 试样制备、保存

按照GB/T 8855 水果和蔬菜取样方法。新鲜芒果叶片充分打碎（5.5）、混匀，置于洁净容器中，密封并做好标记，于–18℃冰箱避光保存。

- 6.2 提取

芒果叶试样（6.1）解冻，称取芒果叶试样1.00g (精确至0.01g) ，置于100 mL离心管（4.2.1）中，加入提取溶剂70%甲醇溶液（4.1.4）50mL，18 000 rpm高速匀浆1 min（5.6），将样品转移到250 mL具塞磨口三角瓶（4.2.2）中。分别用40mL、30mL提取溶剂洗涤离心管和刀头共2次，溶液均合并至三角瓶中。将三角瓶瓶塞盖上，放入超声清洗仪（5.4）中，室温下超声提取30 min。取出，静置20min，使分层。将上清转入250 mL容量瓶中（4.2.3），样品碎渣保留在三角瓶中。三角瓶中加入70%甲醇溶液（4.1.4）100mL，超声30 min，进行二次提取。容量瓶上放置漏斗，放入脱脂棉，将提取液过滤，滤液合并至250mL容量瓶，用少量70%甲醇溶液（4.1.4）洗涤三角瓶内壁与漏斗内壁共3次，洗涤液均合并至250mL容量瓶，静置，样品温度冷却至室温后，用70%甲醇溶液（4.1.4）定容至250mL，摇匀，得到芒果叶样品提取液。

以1.0 mL刻度玻璃移液管（4.2.4）吸取样品提取液1.0mL，放入100mL容量瓶中，用70%甲醇溶液（4.1.4）定容，摇匀。用一次性注射器吸取适量体积样品溶液，0.22 μm 滤膜过滤（4.2.5），滤液待上机分析。

6.3 样品测定

- 6.3.1高效液相色谱参考条件

- -液相色谱柱：C18色谱柱,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5μm，或具有同等性能的色谱柱。

-流动相：0.1%甲酸溶液（4.5）+乙腈=85+15（体积比）。

-流速：1 mL/min。

-检测波长：258 nm。

-进样体积：10 μL。

-柱温：25℃。

6.3.2 液相色谱测定

分别取适量的芒果苷系列标准工作溶液（4.1.11）及待上机试样溶液，按照6.3.1列出的条件进行液相色谱分析测定。由保留时间进行定性，根据标准工作溶液及芒果苷响应信号，建立标准工作曲线。工作曲线线性相关系数R2≥0.999。

待测样液中芒果苷的响应值应在标准曲线线性范围内，超过线性范围则应稀释后再进行分析。分析过程中，每20次样品测定后应加入一个与样品峰面积相近的标准工作液，如果测得的值与原值相对平均偏差超过5%，则应重新进行标准曲线的制作。标注曲线及典型样品色谱图参见附录A。

7空白试验

除不加试样外,均按上述步骤进行。

8 结果计算与表示

8.1 结果计算

- 试样中目标物的含量按式(1)计算,计算结果需扣除空白值:

(ρ﹣ρ0 )×V × n

m ×1 000×1 000

X =                      × 100      …………………………………………（1）

式中:

X ——试样中芒果苷的含量,单位为克每百克(mg/100mg);

ρ ——样液中芒果苷的浓度,单位为微克每毫升(μg/mL);

ρ0 ——空白中芒果苷的浓度,单位为微克每毫升(μg/mL);

V——样液定容体积,单位为毫升(mL);

n——稀释倍数;

m——试样的质量,单位为克(g);

1000———换算系数;

100 ———换算系数。

- 8.2 结果表示

测定结果以平均测定的算术平均值表示，计算结果保留两位有效数字。两次平行测定结果的相对平均偏差不应超过5%。

- 9精密度和回收率

本方法的精密度和回收率实验结果参见附录B。

- 10检出限

- 当称样量为1g时，芒果苷检出限为 0.08 mg/g，定量限为 0.25 mg/g。

- 11检验报告

检验报告应包括以下内容：

—识别被测试样需要的所有信息；

—依据本标准方法（本标准编号）；

—芒果苷的测定结果；

—实验日期；

—测定人员。

此外，还需说明使用的方法，还应包括本标准未规定的或选择顶的条件，以及可能影响结果的其他条件。测试报告应包括试样的唯一性资料。

附 录 A

色  谱  图

芒果苷标准物质的紫外检测色谱图见图 A.1。

a

图 A.1 芒果苷对照品紫外检测色谱图（1μg/mL）

附录B

方法的精密度和回收率

表1 方法的精密度和回收率

| 样品 | 添加水平（mg/g） | 重复 | 测定值（mg/g） | 平均值（mg/g） | 回收率 (%) | 平均回收率(%) | 相对标准偏差RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂空白 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 芒果叶 | 基质 （本底） | 1 | 20.48 | 20.80 | - | - | - |
|  |  | 2 | 20.63 |  | - |  |  |
|  |  | 3 | 20.60 |  | - |  |  |
|  |  | 4 | 20.98 |  | - |  |  |
|  |  | 5 | 21.13 |  | - |  |  |
|  |  | 6 | 20.63 |  | - |  |  |
|  |  | 7 | 20.75 |  | - |  |  |
|  |  | 8 | 20.63 |  | - |  |  |
|  |  | 9 | 21.18 |  | - |  |  |
|  |  | 10 | 21.05 |  | - |  |  |
| 芒果叶 | 2.50 | 1 | 22.88 | 23.25 | 83.00 | 98.10 | 9.74 |
|  |  | 2 | 23.23 |  | 97.00 |  |  |
|  |  | 3 | 23.35 |  | 102.00 |  |  |
|  |  | 4 | 23.23 |  | 97.00 |  |  |
|  |  | 5 | 23.00 |  | 88.00 |  |  |
|  |  | 6 | 23.40 |  | 104.00 |  |  |
|  |  | 7 | 23.45 |  | 106.00 |  |  |
|  |  | 8 | 23.18 |  | 95.00 |  |  |
|  |  | 9 | 23.45 |  | 106.00 |  |  |
|  |  | 10 | 23.38 |  | 103.00 |  |  |
| 芒果叶 | 5.00 | 1 | 25.08 | 25.06 | 85.50 | 85.10 | 7.31 |
|  |  | 2 | 25.25 |  | 89.00 |  |  |
|  |  | 3 | 25.15 |  | 87.00 |  |  |
|  |  | 4 | 25.38 |  | 91.50 |  |  |
|  |  | 5 | 24.48 |  | 73.50 |  |  |
|  |  | 6 | 24.78 |  | 79.50 |  |  |
|  |  | 7 | 25.43 |  | 92.50 |  |  |
|  |  | 8 | 24.93 |  | 82.50 |  |  |
|  |  | 9 | 24.78 |  | 79.50 |  |  |
|  |  | 10 | 25.33 |  | 90.50 |  |  |
| 芒果叶 | 7.50 | 1 | 27.30 | 27.35 | 86.67 | 96.35 | 7.37 |
|  |  | 2 | 26.83 |  | 80.33 |  |  |
|  |  | 3 | 27.85 |  | 94.00 |  |  |
|  |  | 4 | 27.88 |  | 94.33 |  |  |
|  |  | 5 | 27.60 |  | 90.67 |  |  |
|  |  | 6 | 26.83 |  | 80.33 |  |  |
|  |  | 7 | 27.40 |  | 88.00 |  |  |
|  |  | 8 | 28.20 |  | 98.67 |  |  |
|  |  | 9 | 27.00 |  | 82.67 |  |  |
|  |  | 10 | 26.60 |  | 77.33 |  |  |