《DNA甲基化的测定 焦磷酸测序法》国家标准

编制说明

（征求意见稿）

一、任务来源

本国家标准的制定任务列入国家标准化管理委员会计划项目，项目编号为20182192-T-424。本项目由中国标准化研究院提出并归口，定于2019年完成。本标准起草工作由河北医科大学等单位共同完成。

二、标准制定目的及意义

DNA甲基化是DNA的一种序列修饰，即胞嘧啶发生了一个甲基基团的修饰。哺乳细胞中，甲基化主要发生在CG中的胞嘧啶（C）上，而植物细胞中胞嘧啶甲基化的形式更为广泛。多项研究表明，DNA序列虽然未发生改变，但DNA甲基化能修饰会引起染色质结构、DNA构象、DNA稳定性及DNA与蛋白质相互作用方式的改变，从而影响基因的表达；同时，DNA甲基化是个可逆的过程，通常DNA甲基化能关闭某些基因的活性，而去甲基化则诱导了基因的重新活化和表达。

焦磷酸测序可具体分析DNA甲基化程度，可对每个CpG或CpN进行甲基化定量，无需克隆就能获得可靠、高灵敏度的结果；分析速度快，几小时就能获得定量结果。在医疗诊断、法医检测、及植物研究中均有重要应用。研究显示，肿瘤的发生和生长与DNA甲基化的变化有关。采用焦磷酸测序定量检测DNA甲基化水平，可以对癌症进行早期筛查，对肿瘤进行分类，并可预测、监控药物治疗反应。在法医常规工作中，经常会碰到无法和数据库配对的犯罪嫌疑人或受害者检身份信息的情况，而焦磷酸测序通过甲基化位点检测，能为犯罪嫌疑人或受害者的年龄鉴定提供更准确的判定标准。测序准确率高，可以大大地缩小筛选的范围，提供一个更加客观的年龄判定标准。在植物科学研究中，常需要鉴别纯合子、杂合子和多倍体不同杂合状态，焦磷酸测序技术可以灵敏地对甲基化频率进行快速定量，且焦磷酸测序不仅可以检测CpG甲基化位点，还可以检测非CpG甲基化位点，适用于植物研究。

三、标准制定原则和依据

严格按照GB1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求，制定该项国家标准。

四、主要工作过程

主要起草单位河北医科大学开展的主要工作过程如下：

1、2017年1月，组成标准起草工作组，安排了工作进度。

2、2017年1月~2017年3月，起草工作组查阅了国内外有关标准中关于此方法的规定，调研了国内外有关DNA甲基化检测方法的情况，起草了标准讨论稿。

3、2017年4月，标准起草工作小组对标准讨论稿进行了讨论，形成第二轮标准讨论稿。

4、2017年5月，征求专家意见，形成第三轮标准讨论稿。

5、2017年3月~2017年11月，对目前多种DNA甲基化检测方法进行验证。

6、2017年12月，召开标准研制推进会，对标准研制过程中的问题进行讨论，商讨解决方案。

7、2018年1月，标准起草工作组邀请专家对标准讨论稿提出意见。

8、2018年2月~2018年5月，进一步对标准讨论稿进行修订，形成标准草案。

9、2018年10月，本标准经国家标准化管理委员会批准，获得立项。

10、2018年10月，完成标准征求意见稿和编制说明的初稿。

11、2018年11月，完成第三方论证，召开专家征求意见会，进行充分讨论，进一步根据专家意见修改和完善征求意见稿。

13、2018年12月~2019年2月，向全社会征求意见，并向中国科学院、中国农科院、清华大学、北京大学、中国医科大学、首都医科大学、河北省食品监督检验研究院、河北师范大学、河北医科大学第四医院、河北省人民医院、凯杰生物技术（中国）有限公司等高校、科研院所、企业、政府单位发函征求意见。截至到2019年3月1日，共收到7封意见书。编写组对意见进行认真研究，采纳40条，未采纳3条，并对文中相应部分进行了修改与完善，形成了标准送审稿。

14、2019年5月，中国标准化研究院组织专家进行审查。

五、主要技术内容

在本标准制定过程中，随着研究的深入，先后完成标准讨论稿、草案和标准征求意见稿，标准内容不断完善，并趋于科学合理。根据需要，本标准的主要技术内容确定为：

（一）前言部分。给出了标准的起草原则、归口单位、起草单位及主要起草人。

（二）范围。给出了本标准的适用范围。

（三）缩略语。给出了本标准中用到的缩略语。

（四）术语和定义。给出了本标准中用到的相关术语及其定义。

（五）试剂和材料。给出了本标准中用到的化学试剂、缓冲液、试剂盒等。

（六）仪器设备。给出了本标准所需的仪器和设备。

（七）主要技术内容的说明

1、样品的选择

阳性样品：完全甲基化的样本

阴性样品：无甲基化的样本

测试标本——前列腺组织、精液、前列腺癌组织、乳腺组织、胶质母细胞瘤、食管上皮细胞、烟草BY-2悬浮细胞、白细胞、血液、唾液等

2、PCR升降温温度优化

PCR扩增是焦磷酸测序的重要步骤，其中模板DNA的添加量、PCR程序设置等，均会影响焦磷酸测序的成功与否。在法医检测领域，由于案件检测的模板核酸含量很少且珍贵，因此很难对模板添加量进行优化，这就尤其需要对PCR扩增的程序进行选择，以达到最佳的扩增效果。我们针对PCR的变温速度设计梯度实验，分别设计1℃/s、2℃/s和3℃/s。实验模板采用精液样本，检测精液的标记基因ZC3H12D。使用EZ1 DNA Investigator® Kit核酸提取试剂盒提取DNA，并用Applied Biosystems® Quantifiler® Trio Ki进行核酸定量。亚硫酸盐转化采用EpiTect® Fast DNA Bisulfite Kit试剂盒，程序见表1：

表1. EpiTect® Fast DNA Bisulfite Kit亚硫酸氢盐转化程序

转化后的核酸利用QIAcube仪器进行纯化，获得高质量的核酸，以进行后续PCR扩增。使用一对扩增引物（其中一条有生物素标记）进行PCR扩增，获得扩增产物。扩增程序见表2：

表2. PyroMark Q48采用的PCR扩增程序

将扩增产物和所需试剂加入焦磷酸测序仪中，仪器自动进行测序引物的分配，并实时监测测序过程，焦磷酸测序结果如图1所示。结果表明，核酸通过低变温速度PCR扩增，其标记基因ZC3H12D甲基化频率可以被焦磷酸测序仪更稳定的检测，获得更优的结果。而使用高变温速度进行PCR扩增，会影响焦磷酸测序对低频甲基化的检测，对于标记基因ZC3H12D的5个甲基化位点的判断定量结果稳定性变差。因此，对于受核酸含量限制的检材检测而言，在检测低频甲基化时，推荐使用低变温速度PCR进行扩增。

图1. 采用不同PCR变温速度所得的焦磷酸测序峰图。较高的变温速度（3℃/s）对ZC3H12DJIA的5个甲基化位点的定量偏高或偏低，而较低的变温速度（1℃/s）可获得更稳定的定量结果。

3、灵敏度检测

为了分析焦磷酸测序对核酸检测的灵敏度，使用从精液样本中提取的DNA，梯度稀释后进行焦磷酸测序。结果如图2所示，焦磷酸测序可以检测低至0.05 ng的DNA，但是定量检测结果与实际结果相比略有差异，可能是由于极微量的核酸导致焦磷酸测序的特异性和准确性有所降低。而使用0.1 ng的DNA上样，可以获得准确的甲基化频率检测。此外，使用更低的DNA含量——0.01 ng，则焦磷酸测序无法检出。实验表明，此项研究中焦磷酸测序的DNA检测灵敏度一般可达0.05 ng~0.1 ng。

图2. 添加不同DNA量得到的焦磷酸测序结果。A. 0.1 ng DNA添加量；B. 0.05 ng DNA添加量；C. 0.01 ng DNA添加量

4、方法的重复性验证

在前列腺癌biomarker研究中，选择无甲基化的前列腺组织样本，利用QIAGEN QIAamp DNA Mini kit进行核酸提取，随后进行亚硫酸氢盐转化及PCR，设置三个重复，分别的检测结果如图3所示。由图可见，三个重复孔的对待检位点的判读均为2%，说明方法的重复性良好。

图3. 焦磷酸测序对无甲基化样本的定量重复性的验证

此外，我们以Oligo（寡核苷酸）标准品为实验材料，进一步对焦磷酸测序的重复性进行了验证。具体过程和结果如下：

（1）性能指标：

对 0.5 pmol 和 2 pmol 的两组 Oligo（寡核苷酸）样本分别进行检测，每组 Oligo 包括%C 含量不同的 3 份样本（A (5% )、 B (95% )、 C (50%)），每份样本分别重复测定 10 次，计算每份样本测定结果的标准差(SD)， SD≤3%。

注： %C 指寡核苷酸某一碱基位点上胞嘧啶的含量。

（2）检测方法：

使用 QIAGEN GmbH 生产的 Oligo 验证试剂盒，根据试剂盒操作程序对各种浓度样本（A、 B、C）进行检测，每一浓度重复检测 10 孔(各浓度滴入孔中的排序应严格按照说明书中的表格操作)，计算其在 0.5 pmol 和 2 pmol Oligo 浓度下的测得值标准差 SD，结果应符合 2.2 的要求。

（3）检测结果：

A. 0.5pmol Oligo 检测结果：

| C% | A0.025 | B0.025 | C0.025 | A0.025 | B0.025 | C0.025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bias & repeatibility | 7.78 | 90.83 | 51.6 | 8.95 | 92.11 | 55.98 |
|  | 9.82 | 92.84 | 53.2 | 8.06 | 93 | 51.27 |
|  | 8.84 | 92.59 | 51.27 | 9.01 | 92.34 | 52.62 |
|  | 9.51 | 92.85 | 52.27 | 7.66 | 92.1 | 53.15 |
|  | 10.27 | 92.77 | 52.54 | 8.7 | 92.35 | 55.03 |
| mean | 8.86 | 92.38 | 52.89 |  |  |  |
| 重复性 STDEV | 0.86 | 0.63 | 1.56 |  |  |  |
|  | passed | passed | passed |  |  |  |

B. 2 pmol Oligo 检测结果：

| C% | A0.1 | B0.1 | C0.1 | A0.1 | B0.1 | C0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bias & repeatibility | 6.07 | 94.12 | 53.47 | 5.28 | 94.96 | 53.64 |
|  | 6.13 | 94.4 | 52.52 | 5.26 | 94.83 | 51.62 |
|  | 5.86 | 94.32 | 53.26 | 5.88 | 95.16 | 52.05 |
|  | 5.56 | 94.88 | 51.67 | 7.4 | 95.18 | 51.82 |
|  | 6 | 95.59 | 52.7 | 5.82 | 94.8 | 52.28 |
| mean | 5.93 | 94.82 | 52.50 |  |  |  |
| 重复性 STDEV | 0.60 | 0.44 | 0.75 |  |  |  |
|  | passed | passed | passed |  |  |  |

进一步的研究结果表明，焦磷酸测序可以对不同甲基化频率准确定量。实验分别使用无甲基化的DNA和完全甲基化的DNA（EpiTect Control DNAs）进行亚硫酸氢盐转化，并针对p16基因进行PCR扩增，然后按照不同比例混合两种PCR产物，得到不同甲基化含量（0%~100%）的样本，随后使用焦磷酸测序仪定量检测甲基化，结果如图4所示。其中，浅蓝色正方形图示为真实甲基化频率，深蓝色三角形图示为焦磷酸测序定量结果，分析表明，焦磷酸测序的定量结果与真实甲基化频率之间存在非常好的线性关系，相关指数R2=0.9962。

焦磷酸测序甲基化定量结果（%）

混合物中甲基化DNA的真实比例（%）

图4. 焦磷酸测序的定量结果与真实甲基化频率之间有很好的线性关系

5、方法的适用性

焦磷酸测序可用于多个应用领域。在表观遗传学领域，DNA甲基化与肿瘤癌症、胚胎发育、神经系统疾病等密切相关，焦磷酸测序也被应用于相关样本的甲基化检测，如检测乳腺组织中ALKBH3基因甲基化，用于乳腺癌相关研究；检测FFPE样本中MGMT启动子甲基化，用于胶质母细胞瘤患者生存率研究；检测食管上皮细胞中EPB41L3基因甲基化，用于食管鳞癌潜在治疗靶点研究。此外，焦磷酸测序也用于检测Val158Met (rs4680)甲基化水平变化与精神分裂症患者的暴力行为的关联；研究MMP-9 CpG岛甲基化水平与慢性牙周炎的严重程度的关联；研究白细胞中ACSL4（CG1553655）基因甲基化与非酒精性脂肪肝的关联等。在法医研究领域，焦磷酸测序检测从血液、唾液、精液及上皮组织中提取基因组DNA，用于年龄预测模型的构建，以及物证组织源性分析。在植物研究领域，焦磷酸测序检测烟草BY-2悬浮细胞中DNA甲基化，用于植物次级代谢产物与细胞毒性的机制研究等。下图列举了焦磷酸测序对部分样本类型的检测结果。

图5. 焦磷酸测序检测血液中DNA甲基化

图6. 焦磷酸测序检测血斑中DNA甲基化

图7. 焦磷酸测序检测动物组织中DNA甲基化

总之，焦磷酸测序作为甲基化定量检测的技术手段，应用范围广，其特异性强、灵敏度高、重复性好，可分析连续多个甲基化位点，对于低频甲基化位点也能有效检测。而焦磷酸测序的成功实施，会受到很多因素的影响，如PCR引物和测序引物设计、模板DNA的添加量、PCR程序的设置等，在遵循引物设计原则下，对特定项目进行优化和实验，可获得最佳的甲基化定量结果。

六、验证情况及结果分析

为了进一步完善和确定检验方法，标准起草工作组分别委托中国科学院、中国农科院、河北师范大学、河北省人民医院和河北省食品质量监督检验研究院五家单位对标准进行验证，验证结果表明该方法可靠、重复性好、可操作性强，详细验证报告见附件。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求。

八、标准属性建议

本标准为推荐性国家标准。

九、贯彻国家标准的要求和措施建议

标准发布实施后，建议由标准编制单位组织有关生产、检验、设计等单位进行宣传贯彻。

十、其他应予说明的事项

无其他事项说明。